SCHEDA DI MANUTENZIONE PER LE CAPPE A FLUSSO LAMINARE ORIZZONTALE

PROCEDURA DI MISURA DELLE PRESTAZIONI

DIPARTIMENTO ……………………………………………………………………………………………………………………………

LOCALE……………………………………….………. EDIFICIO…………………………………………………………………………

CAPPA N°………………………………………………..

Le operazioni di verifica dell’apparecchiatura comportano l’esecuzione delle seguenti operazioni  in accordo alle norma UNI EN 12469.

Casa costruttrice: …………………………..…… Matricola : ……………………………. Inventario n°: …………………………………………

COLLEGAMENTO E VERIFICA DEI SERVIZI DI LABORATORIO

Classificazione laboratorio: ……………………………………………………………………………….. Collegamento con Sistema Espulsione Esausti di Laboratorio  Diretto  Thimble  non presente Posizione cappa:  conforme  non conforme Data installazione:

MISURAZIONE FLUSSO LAMINARE

VELOCITA' MEDIA DEL FLUSSO LAMINARE : 0,25 m/s - 0,5 m/s MISURAZIONE ESEGUITA A 150 mm DALLA GRIGLIA DI PROTEZIONE DEL FILTRO DURATA DI OGNI SINGOLA MISURA: 1 MINUTO

VISTA  FRONTALE

1/8              2/8                 2/8		2/8	        1/8

ALTO

1/4			1		2		   3		    4

1/8

5		6		   7		    8

1/4

BASSO

| 1 | …...…m/s |  | 2 | ……m/s |  | 3 | …….m/s |  | 4 | ………..m/s |  | Valore medio misurato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | …..…m/s |  | 6 | ……m/s |  | 7 | …….m/s |  | 8 | ……...m/s |  | …………… m/s |
| Ogni singolo valore non deve scostarsi oltre il 20 % dal valore medio misurato. |  |  |  |  |  |  | CONFORME  |  |  |  | NON CONFORME  |  |

| Connessione per test DOP / DEHS | Presente  | Non presente  |
| --- | --- | --- |

| TEST DI EFFICIENZA FILTRO PRINCIPCALE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Classificazione filtro ( H 14 / 99,999 % / 0, 3 m ) |  |  |  |
| Quantità di particelle da 0, 3 m misurate a monte del filtro (DEHS test point ) |  |  |  |
| Valore di riferimento per la misura ( 1 / 100.000 ) |  |  |  |
| Quantità media di particelle misurate a valle del filtro del filtro |  |  |  |
| Esito del test di efficienza con metodo DEHS |  | Conforme  | Non Conforme  |
| REPORT MISURE |  |  |  |
| DEHS TEST POINT | FILTRO PRINCIPALE |  |  |

| VERIFICA ALLARMI ACUSTICI E VISIVI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tensione di alimentazione del ventilatore |  |  |
| Verifica intervento allarme di massima ventilazione ( 0,5 m/s ) | Conforme  | Non Conforme  |

| VERIFICHE GENERALI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Illuminamento piano di lavoro (  750 lx ) |  |  |
| Misura livello sonoro ( 67 dbA ) |  |  |
| Ore di funzionamento |  |  |
| Controllo lampada UV | Conforme  | Non Conforme  |

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

- Multimetro digitale RMS per misura delle grandezze elettriche: - ¨certificato di taratura SIT n°…..........………….. del.…….............…..... Valido fino al ……..………….

- Anemometro per la misura di velocità del flusso d’aria: - ¨ certificato di taratura n°…..........………….. del.…….............…..... Valido fino al ……..………….

- Strumento contaparticelle: - ¨certificato di taratura n°… ..........………….. del.…….............…..... Valido fino al ……..………….

- Fonometro per la misura della rumorosità: - ¨certificato di taratura n°…. .........………….. del.…….............…..... Valido fino al ……..………….

- Luxmetro per la misura dell’illuminamento: - ¨certificato di taratura n°… ..........………….. del.…….............…..... Valido fino al ……..………….

| ESITO FINALE VERIFICA | Conforme  | Non Conforme  |
| --- | --- | --- |

| Firma Università | Firma Tecnico addetto al controllo |
| --- | --- |