SCHEDA DI MANUTENZIONE PER LE CAPPE CHIMICHE

DIPARTIMENTO ………………………………………………………………………………………………………………………………………......

LOCALE …………………………………………….		EDIFICIO ………………………………………………………………………………….

#### CAPPA N°…………………………………………..

| TIPO DI APPARECCHIATURA | CAPPA ……………… |
| --- | --- |

| CASA COSTRUTTRICE | MODELLO | SERIE | N° INVENTARIO |
| --- | --- | --- | --- |

Data installazione: 				…………………………………………………………………………………………………

Espulsione totale 				SI □			NO □

Filtri						SI □  tipo ……………………………………………… NO □

Velocità motore: 				costante □	regolabile □	tipo ………………………………………..

Dimensioni cabina: 				…………………………………………………………………………………………………

#### Apertura frontale: 				ghigliottina □		anta □		altro ……………….............

#### Piano di lavoro: 				……………………………………………………………………..............................

Interno cappa: 	…………………………………………………………………………………………………

# Controllo efficienza allarmi flusso:		 idoneo        non idoneo         non presente

# Controllo efficienza allarme posizione vetro	 idoneo        non idoneo         non presente

# Controllo funzionamento lampade Neon	 idoneo        non idoneo         non presente

# Controllo funzionamento lampada UV		 idoneo        non idoneo         non presente

Ore di funzionamento:				…………………………………………………………………………………………………

Posizionamento della cappa 			 idoneo        non idoneo

Collegamento allarme remoto			 idoneo        non idoneo         non presente

Data compilazione scheda: 			…………………………………………………………………………………………………

Schede allegate:

Scheda 1: RILIEVO VELOCITA’ DI ASPIRAZIONE

SCHEDA 1: RILIEVO VELOCITA’ DI ASPIRAZIONE

Data rilievo

Con apparecchiatura a regime e vetro frontale in condizioni operative eseguire una serie di misure con ………………………………… nei punti indicati. Tempo di misura per ogni punto:10s

| Valore di riferimento: 0,4  0,8 m / s come da Linee Guida UNICHIM N° 192/3 | Altezza vetro frontale : 400 mm |
| --- | --- |

| #### V1  | #### V2  | #### V3  | #### V4  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V5  | V6  | V7  | V8  |  |
| V9 | V10  | V11  | V12  |  |
| 10 cm | = | <= 40 cm | = | 10 cm |

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

| Strumentazione utilizzata |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Certificato di taratura n° | Data Scadenza |

L'apparecchiatura è stata controllata secondo la procedura sopra descritta in accordo alle modalità ed ai parametri tecnici indicati dal manuale d'istruzione d'uso.

| Firma Università | Firma del Tecnico addetto al controllo |
| --- | --- |